## Penentuan Nilai V20
Sheet Dibuat Tanggal : | 2022-03-10
TEMPLATE PERHITUNGAN KALIBRASI ALAT GELAS
Daftar Tetapan :
Q (Nilai Konversi) | : 1.000013 |  |  | ϒ (Koefisien Ekspansi Kubik) |  | : 0.00001 | cm3/°C
ρAT (massa jenis Anak Timbang) | : 7.78 | g/cm3 |  | (Nilai koefisien ekspansi kubik tergantung dari jenis bahan alat gelas yang digunakan, Cek di IK/PM.6-4/PA/153)
ρW (massa jenis Water) | : 0.998202 | g/cm3
ρA (massa jenis Air/Udara) | : 0.0012 | g/cm3
Kondisi Lingkungan : | Awal Kalibrasi | Akhir Kalibrasi
Suhu (°C) | 20.9 | 20.7
Kelembaban (%) | 54 | 52
Pengulangan Ke- | Berat Kosong (g) | Berat Isi (g) | Suhu Akuades (°C) | Suhu Ruang (°C) | Berat Air (g) | (W1 - W0)*Q |  |  |  | V20
| W0 | W1 | t |  | (W1 - W0)
1 | 12.4232 | 22.3806 | 21 | 20.8 | 9.9574 | 9.9575 | 1.003 | 0.99985 | 0.99999 | 9.9858
2 | 12.4232 | 22.3806 | 21 | 20.8 | 9.9574 | 9.9575 | 1.003 | 0.99985 | 0.99999 | 9.9859
3 | 12.4232 | 22.3806 | 21 | 20.8 | 9.9574 | 9.9575 | 1.003 | 0.99985 | 0.99999 | 9.9859
4 | 12.4232 | 22.3807 | 21 | 20.8 | 9.9574 | 9.9576 | 1.003 | 0.99985 | 0.99999 | 9.9859
5 | 12.4232 | 22.3807 | 21 | 20.8 | 9.9575 | 9.9576 | 1.003 | 0.99985 | 0.99999 | 9.9859
6 | 12.4232 | 22.3807 | 21 | 20.8 | 9.9574 | 9.9576 | 1.003 | 0.99985 | 0.99999 | 9.9859
7 | 12.4232 | 22.3807 | 21 | 20.8 | 9.9574 | 9.9576 | 1.003 | 0.99985 | 0.99999 | 9.9859
8 | 12.4232 | 22.3807 | 21 | 20.8 | 9.9574 | 9.9576 | 1.003 | 0.99985 | 0.99999 | 9.9859
9 | 12.4232 | 22.3807 | 21 | 20.8 | 9.9575 | 9.9576 | 1.003 | 0.99985 | 0.99999 | 9.9859
10 | 12.4232 | 22.3807 | 21 | 20.8 | 9.9574 | 9.9576 | 1.003 | 0.99985 | 0.99999 | 9.9859
x |  |  |  |  | 9.9574 |  |  |  | x (rata - rata) | 9.9859
STDEV |  | 1.792e-05 | [6 empty] | Koreksi | 0.014137
Catatan :
Huruf/angka yang berwarna merah merupakan parameter yang diubah berdasarkan apa yang sudah dilakukan dilapangan.
Note on E15: Administrator: Suhu rata dari awal dan ahkir kalibrasi
(1/(ρ_W−ρ_A))
(1−(ρ_A/ρ_AT))
(t - 20))
(1−ϒ(t - 20))

## Penentuan KP Kalibrasi
Sheet Dibuat Tanggal : |  | 2022-03-10
PENENTUAN ESTIMASI KETIDAKPASTIAN KALIBRASI
(Perhitungan mengacu pada Dokumen KAN Pd - 02.08 tentang PEDOMAN MENGENAI KALIBRASI PERALATAN VOLUMETRIK)
Sumber Ketidakpastian Berdasarkan Dokumen KAN Pd - 02.08 |  |  |  |  | Parameter Perhitungan Ketidakpastian :
1. Ketidakpastian Baku dari massa air tertimbang
2. Ketidakpastian Baku dari densitas udara |  |  |  |  | T (°C) | 20.8
3. Ketidakpastian Baku dari densitas air |  |  |  |  | Kelembaban (%) | 53 | %
4. Ketidakpastian Baku dari densitas massa acuan |  |  |  |  | Q (Nilai Konversi) | 1
5. Ketidakpastian Baku dari Temperatur |  |  |  |  | ρAT | 7.78 | g/cm3
6. Ketidakpastian Baku dari Koefisien Muai Volume |  |  |  |  | ρW | 0.9982 | g/cm3
7. Ketidakpastian Baku dari Meniskus |  |  |  |  | ρA | 0.0012 | g/cm3
[5 empty] | t akuades | 21 | °C
[5 empty] | ϒ | 1e-05 | cm3/°C
1. Ketidakpastian Asal Massa Air Tertimbang (μ ΔR)
5. Ketidakpastian Asal Temperature
σ Timb | LoP Timb |  |  |  |  | μ ΔR |  |  | U95 Thermometer | k | t max, air | t min, air
3e-05 | 0.00014 | 2.1213e-05 | 4.5e-10 | 4.0415e-05 | 1.6333e-09 | 4.5644e-05 |  |  | 0.6 | 2 | 21 | 21 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.3
[5 empty] | c ΔR |  |  | - ΔR | [5 empty] | c (t)
7.7788 | 0.997 | 7.7567 | 1 | 1.0029 | 1.0029 |  |  | -9.9574 | 7.7788 | 0.997 | 7.7567 | 1.0029 |  | -9.9858e-05
2. Ketidakpastian Asal Densitas Udara | [7 empty] | 6. Ketidakpastian Asal Koefisien Muai Volume
μ (ϒ)
5.7735e-07
0.00069282
[8 empty] | ΔR |  |  |  | 20 - t |  | c ϒ
ΔR
[8 empty] | 9.9574 | 7.7788 | 0.997 | 7.7567 | -1 | 0.12853 | -1.2799
9.9574 | 7.7788 | 0.99401 | 7.7334 | 1.0059 | 1 | 10.016
7. Ketidakpastian Asal Pengaturan Meniskus
3. Ketidakpastian Asal Densitas Air
[8 empty] | Toleransi | μ (meniskus)
[8 empty] | 5.6667e-06 | 5.6667e-06
5e-05
8. Ketidakpastian Baku Gabungan
- ΔR
μ V20
-9.9574 | 7.7788 | 0.99401 | 7.7334 | 1.0059 | 1 | -10.016 |  | 2.0953e-09 | 4.8153e-05 | 2.508e-07 | 7.9103e-09 | 8.9745e-10 | 5.4603e-13 | 3.2111e-11 | 0.0069581
4. Ketidakpastian Asal Densitas Massa Acuan | [7 empty] | 9. Ketidakpastian Diperluas
μ ( ρ AT) | [7 empty] | U95
0.44918 | [7 empty] | 0.013916 | mL | 13.9162 | μL
ΔR
9.9574 | 60.5284 | 0.997 | 60.3469 | 1.9885e-05 | 1 | 0.00019801
Note on F9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Suhu Ruangan saat melakukan kalibrasi
Note on G9: Lenovo: Huruf merah diisi sesuai dengan kondisi lingkungan saat proses kalibrasi
Note on F10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kelembaban ruangan saat kalibrasi (%)
Note on F15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Suhu akuades selama kalibrasi
Note on F16: Lenovo: Koefisien ekspansi kubik untuk bahan Borrosilikat Kelas A. (Nilai ini bergantung pada jenis bahan alat gelas yang digunakan, dan jenis bahan bisa dilihat di sertifikat bawaan alat gelas). Untuk nilai koefisien ekspansi tercantum di IK/PM.6-4/PA/153
Note on A21: Lenovo: Nilai Ketidakpastian Timbangan yang digunakan. (Berasal dari Sertifikat kalibrasi Timbangan dan diambil di ketidakpastian pada berat yang digunakan saat menimbang). Misal menimbang pada berat 10 gram, jadi digunakan ketidakpastian pada berat 10 gram di sertifikat eksternalnya.
Note on B21: Lenovo: Nilai Limit of Performance (LoP) dari timbangan diperoleh dari sertifikat kalibrasi eksternalnya.
Note on J42: Lenovo: Merupakan data STDEV dari penimbangan sampel dibagi dengan akar dari jumlah pengulangan.
(σ_Timb.⁄√2)
(σ_Timb.⁄√2)^2
(LoP_Timb⁄2√3)
(LoP_Timb⁄2√3)^2
ρ_AT−ρ_A
(ρ_W−ρ_A)
ρ_AT x (ρ_W−ρ_A)
(1−γ(20−t))
{(ρ_AT − ρ_A)⁄(ρ_AT x (ρ_W − ρ_A))}
μ (ρ_A)
(ρ_AT−ρ_A)
(ρ_W−ρ_A)^2
ρ_AT x (ρ_W−ρ_A)^𝟐
{(ρ_AT −ρ_A)⁄(ρ_AT x (ρ_W−ρ_A)^2)}
(1−γ x (20−t))
c ρ _Udara
μ (ρ_Water)
(ρ_AT−ρ_A)
(ρ_W−ρ_A)^2
ρ_AT x (ρ_W−ρ_A)^𝟐
{(ρ_AT −ρ_A)⁄(ρ_AT x (ρ_W−ρ_A)^2)}
(1−γ x (20−t))
c ρ_Water
ρ_AT^2
(ρ_W−ρ_A)
{(ρ_AT)^2 x (ρ_W−ρ_A)}
ρ_A⁄{(ρ_AT)^2 x (ρ_W−ρ_A)}
(1−γ x (20−t))
c AT
(U95_Thermometer⁄k) ^2
((t max, air −t min, air) ⁄2√3) ^2
((U95_Thermo⁄k)^2+ ((t max, air −t min, air)⁄2√3)^2)
μ (t)
(ρ_AT− ρ_A)
(ρ_W−ρ_A)
ρ_AT x (ρ_W−ρ_A)
((ρ_AT−ρ_A)⁄ρ_AT x (ρ_W−ρ_A))
(ρ_AT− ρ_A)
(ρ_W−ρ_A)
ρ_AT x (ρ_W−ρ_A)
((ρ_W−ρ_A)⁄ρ_AT x (ρ_W−ρ_A))
c_∆R^2μ_∆R^2
c_ρ_Udara^2μ_𝛒_Udara^2
c_ρ_Air^2μ_𝛒_Air^2
c_ρ_AT^2μ_𝛒_AT^2
c_𝒕^2μ_𝒕^2
c_𝜸^2μ_𝜸^2
μ_Meniskus^2